FLUKE网络测试仪保修规定

一、保修范围：
    FLUKE NETWORKS公司对产品保修一年，部件、配件、产品修理及服务的保修期为90天。

二、福禄克公司认为以下各项不在保修范围：
1、由于使用不当，不正确的维护而引起的任何故障和损坏：
2、由于人为因素或意外情况发生、设备在非正常工作条件下运行引发的            故障：
3、用于电源及电流输入电路的保险丝，电压输入电路的保险电阻烧毁以及其    他保护电路器件的损毁；
4、消耗性电池、电缆接头插口、电缆绝缘接头；
5、产品曾经被非福禄克维修站的人员包括用户私自拆开维修、更换元器件的；
6、由于人为或不可知原因造成产品外观损坏的；

三、注意事项及使用建议：
1、在测试仪连接电缆之前必须先开机。这样可使测试仪内的保护电路工作。
2、决不能把电缆测试（CABLE TEST）输入端连接到任何LAN输入端、系统与设备。否则就是不正确的使用此产品，可能损害测试仪并且用户有触电的潜在危险。

3、决不能把测试仪连接到任何电话通信输入端、系统或设备，包括ISDN。否则就是不正确的使用此产品，可能损害测试仪并且用户有触电的潜在危险。4、禁止将非RJ45的插头插入本测试仪的RJ45插座，例如RJ11（电话）插头。否则将永久损坏测试仪的插座。

5、因工地粉尘大，使用环境恶劣，建议使用保鲜膜将主机及辅机包裹一下；或制作专用工具袋再使用；

深圳市福克网络有限公司            地址：深圳市福田区燕南路88号D座613                  邮编：518031

电话：0755-82816978  82826976     传真：0755-82819078                                   网址：www.fukenetworks.com

DSP4000/4300产品操作

一、使用步骤：

1、充电：

将主机、辅机分别用电源适配器充电，直至电池显示灯转为绿色；
2、自校准：
   取校准模块(上有“DSP—4000 CAL MODULE”字样)，用校准模块将主机及辅机连接好。打开辅机电源，辅机自检后，“PASS”灯亮后熄灭，显示辅机正常。将旋钮开关转到任何模式即可打开主机电源，显示主机、辅机软件、硬件和测试标准的版本（辅机信息只有当辅机开机并和主机连接时才显示），自测后显示操作界面，将旋扭转至“SPECIAL FUNCTIONS”档位，用“↑↓”箭头选择第七项“SELF CALIBRATION”后（如选错用“EXIT”退出重复），按“ENTER”键和“TEST”键开始自校准，显示“SELF CALIBRATION COMPLETE”说明自校准成功完成。
3、设置参数：

操作：将旋钮转至“SET UP”档位，在第一个黑块处按“ENTER”进入测试标准和电缆类型选择，常用的是“TIA CAT 5E CHANNEL”（超五类通道标准，使用通道适配器）；“TIA CAT 6 CHANNEL”（六类通道标准，使用通道适配器），“TIA CAT 6 PERM LINK”（六类永久链路测试标准，使用永久链路适配器），其他不常用，用“↑↓”和“PAGE UP (3号按键)、PAGE DOWN(4号按键)”选择你所需的标准，按“ENTER”确认，回到主菜单。

①.新机第一次使用需要修改，以后不需更改的参数。

1. “REPORT IDENTIFICATION”（报告标识，键入公司名称、操作员姓名、用户名称，这些将出现在储存的自动测试报告中）：按“ENTER”进入后，需要输入一些你们公司的资料。

2. “AUTO Increment”（自动递增，会使电缆标识的最后一个字符在每一次保存测试时递增）：一般不用更改）。

3.“STORE PLOT DATA”（图形数据存储 ENABLE（是）Disable（否））：通常情况下选择（Enable）。

4.“BACKLICHI TIME-OUT”(不使用时进入黑屏，省电模式等待时间)：默认是1 Minute,一般不做改动。

5.“POWER DOWN TIME-OUT”（不使用自动关机等待时间）：默认是10 Minute，一般不做改动。

6.“AUDIBLE TONE”（声音提示）：默认是Enable（是），一般不做改动。

7.“DATE”（日期）：需要输入现在日期。

8.“DATE FORMAT”（日期格式）：默认是日/月/年，一般不做改动。

9.“TIME”（时间）：输入当时时间。

10.“TIME FORMAT”（时间格式）：默认是 时/分/秒，一般不做改动。

11.“LENGTH UNITS”(长度单位：英尺或米)：默认是Feet（ft），通常改为 Meters（m）。

12.“PRINTER TYPE”（储存图形数据，可把图形数据如衰减、回程损耗和NEXT保存，H.P. 是全部， Epson是仅图形，Text only 是仅文本）； 一般选择H.P.，全部保存。

②.新机不需设置，采用原机器默认值的参数：

1.“SERIAL PORT BAUD RATE”(串口通信波特率)：默认值是115200，一般不做改动。

2. “FLOW CONTROL”（流量控制Xon/Xoff 自动开/关Hardware 硬件 None 无）：:默认值是Xon/Xoff。

3.“NUMERIC FORMAT”（数据格式可选择0.00或0,00作为数据显示格式）：默认是0.00。

4.“LANGUAGE”（语言选择）：默认是English。

5.“POWER LINE FREQUENCY”（市电频率，选50HZ或60HZ）：默认值是60Hz。

6.“IMPULSE NOISE THRESHOLD”（更改燥声控制）：默认值是270mV。

7.“TOP LEVEL PASS* INDICATION”（顶端水平途径*指示）：默认值是Disable。

8.“HEADROOM”：默认值是NEXT。

深圳市福克网络有限公司            地址：深圳市福田区燕南路88号D座613                  邮编：518031

电话：0755-82816978  82826976     传真：0755-82819078                                   网址：www.fukenetworks.com

9.“CONFIGURE CUSTOM TEST”（配置订制的测试）：自己设定测试标准，一般不用。

③.使用过程中经常需要改动的参数：

1.“TEST STANDARD， CABLE  TYPE”（测试标准电缆类型）：常用的是“TIA Cat 5E Channel”（超五类通道标准，使用通道适配器）；“TIA Cat 6 Channel”（六类通道标准，使用通道适配器），“TIA Cat 6 Perm Link”（六类永久链路测试标准，使用永久链路适配器），其他不常用。或用“↑↓”和“Page UP (3号按键)、Page Down(4号按键)”选择你所需的其它标准，按“ENTER”确认，回到主菜单。

4、测试过程：

①.根据需求确定测试标准和电缆类型：通道测试还是永久链路测试？是CAT5E还是CAT6还是其他？

②.关机后将测试标准对应的适配器安装在主机、辅机上，如选择“TIA CAT5E CHANNEL”通道测试标准时，主机安装“DSP-LIA013 CHANNEL/TRAFFIC ADAPTER FOR CAT 6/CLASSE”通道适配器，如选择“TIA Cat5E Perm.Link”永久链路测试标准时，主辅机各安装一个“DSP-LIA101

PERMANENT LINK ADAPTER”永久链路适配器，末端加装PM06个性化模块。

③.再开机后，将旋钮转至“AUTO TEST”档或“SINGLE TEST”。选择“Auto TEST”是将所选测试标准的参数全部测试一遍后显示结果；“SINGLE TEST”是针对测试标准中的某个参数测试，将旋钮转至“SINGLE TEST”，按“↑↓”，选择某个参数，按“ENTER”再按“TEST”即进行单个参数测试。

④.将所需测试的产品连接上对应的适配器，按“TEST”开始测试，经过一阵后显示测试结“PASS” 或“FAIL”。

5、查看结果及故障检查：

测试后，使用“VIEW RESULT”（1号按键）查看参数明细，用“PAGE UP”（3号按键）、“PAGE

DOWN”（4号按键）翻页，按“MEMORY”（2号按键）查看内存数据存贮情况；测试后，通过“FAIL”的情况，如需检查故障，按“FAULT INFO”键，则可以用图形显示故障位置。

6、保存测试结果：

①.刚才的测试结果选择“SAVE”按键存贮，使用“←→↑↓”键或←（1号按键），DEC（减少，2号按键），INC（增加，3号按键），DELETE（删除，4号按键）来选择你想使用的名字，比如“FUKE001”按“SAVE”，来存贮。

②.更换待测产品后重新按“TEST”开始测试新数据，再次按“SAVE”存贮数据时，机器自动取名为上个数据加1，即“FUKE002”，如同意再按再存贮。一直重复以上操作，直至测试完所需测试产品或内存空间不够，需下载数据后再重新开始以上步骤。

③.将旋钮转至“PRINT”档位:1.>CUSTOM HEADER (报告使用的标题) ;2.>OPERATOR(操作员);3.>SITE(测试地点)：可以按ENTER进入后按照你想要的称呼进行输入。

7、数据处理：

①.安装Linkware软件：至www.fukenetworks.com或www.dtx1800.net（福禄克专题网站）的“软件下载”栏目中下载电缆管理软件Link ware v6.2版本或更高版本，并安装好。

②.将界面转换为中文界面：运行Linkware软件，点击菜单“options”，选择“language”中的“Chinese(simplified)”，则软件界面转为中文简体。

③.连接及通讯设置：将主机关机，取出随机的串口线，连接好电脑及主机的串口，再开机。在菜单“选择”中选择“串口”，再根据连接的串口选择“COM1或2-4”，再点击“连接测试”，正常表示可以通讯；否则再试。

④.从主机内存下载测试数据到电脑：在Linkware软件菜单“文件”中点击“从文件导入（选择DSP-4000或DSP4100/4300”，很快就可将主机内存贮的根据输入电脑。也可取出存贮卡直接使用读卡器读，则将读卡器作为一个外挂硬盘，同法操作即可。

⑤.数据存入电脑后可打印也可存为电子文档备用：

转换为“PDF”文件格式：在“文件”菜单下选择“PDF”，再选“自动测试报告”，则自动转为“PDF”格式，以后可用Acrobat Reader软件直接阅读、打印；转换为“TXT”文件格式：在“文件”菜单下选择“输出至文件”，再选“自动测试报告”则转化为“TXT”格式，以后可用Acrobat Reader软件直接阅读、打印；

深圳市福克网络有限公司            地址：深圳市福田区燕南路88号D座613                  邮编：518031

电话：0755-82816978  82826976     传真：0755-82819078                                   网址：www.fukenetworks.com